1、系统在进行还原时，净化柱温度在还原设定温度以下时加热器温度不上升或下降且触摸屏右下角显示红灯

故障原因：加热器损坏或保险熔断、继电器损坏或电路出现故障。

处理方法：检测电路，确认损坏的元件后更换。

2、净化过程中系统不停的对箱体补气

故障原因：净化过程中系统不停的对箱体补气是手套箱的密封发生了问题，客户应首先考虑手套箱易损件及连接部位的问题，例如手套破损、箱体密封条破损、过渡舱、手套口等密封圈破损及净化系统连接部位松动。

处理方法：分别对箱体和净化系统充入2000Pa的压力气体，对箱体和净化系统试压。检测设备各连接部位是否连接正确无松动。检测出引起泄漏的部件并对其进行更换

3、水/氧净化不到设定值

故障原因：净化系统饱和,需要还原或还原不彻底，手套箱系统泄露

处理方法：对净化系统进行还原操作

检测箱体及净化系统的漏点

4、启动净化程序时风机不运转

故障原因：风机电机烧坏或保险熔断、继电器损坏或电路出现故障。

处理方法：检测电路，确认损坏的元件后更换。

5、触摸屏不显示

故障原因： 电源线或信号线未接好或松动，系统电源开关未打开。

处理方法： 重新接好电源和信号线，打开系统电源开关。

6、净化时间过长或净化后很难保持较长时间

故障原因：手套箱系统泄露

处理方法：检测箱体及净化系统的漏点

7、手套箱常见问题

1、问题：净化过程中系统不停的对箱体补气

故障原因：净化过程中系统不停的对箱体补气是手套箱的密封发生了问题，客户应首先考虑手套箱易损件及连接部位的问题，例如手套破损、箱体密封条破损、过渡舱、手套口等密封圈破损及净化系统连接部位松动。

处理方法：分别对箱体和净化系统充入2000Pa的压力气体，对箱体和净化系统试压。检测设备各连接部位是否连接正确无松动。检测出引起泄漏的部件并对其进行更换

2、问题：系统在进行还原时，净化柱温度在还原设定温度以下时加热器温度不上升或下降且触摸屏右下角显示红灯

故障原因：加热器损坏或保险熔断、继电器损坏或电路出现故障。

处理方法：检测电路，确认损坏的元件后更换。

3、问题：净化时间过长或净化后很难保持较长时间

故障原因：手套箱系统泄露

处理方法：检测箱体及净化系统的漏点

4、问题： 触摸屏不显示

故障原因： 电源线或信号线未接好或松动，系统电源开关未打开。

处理方法： 重新接好电源和信号线，打开系统电源开关。

5、问题：启动净化程序时风机不运转

故障原因：风机电机烧坏或保险熔断、继电器损坏或电路出现故障。

处理方法：检测电路，确认损坏的元件后更换。

6、问题：水/氧净化不到设定值

故障原因：净化系统饱和,需要还原或还原不彻底，手套箱系统泄露

处理方法：对净化系统进行还原操作

检测箱体及净化系统的漏点